Анализатор для исследования пространственно-временной динамики роста фибринового сгустка и образования тромбина

Назначение: Анализатор предназначен для регистрации и анализа пространственно-временной динамики образования/лизиса фибринового сгустка и пространственно-временной динамики образования тромбина одновременно с пространственно-временной динамикой образования/лизиса фибринового сгустка.

Технические характеристики:

| Габариты прибора | не более 400x230х160 мм |
| --- | --- |
| Масса прибора | не более 10 кг. |
| Напряжение питания прибора | 100 – 242 В, частотой 50 Гц |
| Потребляемая прибором мощность | не более 100 ВА |
| Диапазон регулировки температуры кюветного отделения | от 30 до 45°С |
| Шаг регулировки температуры кюветного отделения | 0,5°С |
| Рабочее относительное давление в кюветном отделении | 0,3 – 0,7 атм. |
| Шаг регулировки относительного давления в кюветном отделении | 0,05 атм. |
| Оперативная память ПЭВМ | не менее 3 Гб |
| Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске ПЭВМ | Требуется |
| Количество каналов для исследования | 2 |
| Гнезда для предварительной инкубации образцов и реагентов | 4 |
| Исследуемый материал | плазма крови |
| Стандартное время проведения теста | 60 минут |
| Возможностью настройки времени теста пользователем | требуется |
| Максимальное время теста | до 8 часов |
| Объем плазмы, необходимый для проведения теста | 120 мкл |
| Тип расходных материалов | набор расходных материалов, готовых к исследованию, включающий одноразовые кюветы, вставки-активаторы и сухие реагенты |
| Возможность регистрации пространственной динамики образования фибрина | Требуется |
| Возможность регистрации пространственной динамики образования тромбина | Требуется |
| Специальное программное обеспечение с графическим интерфейсом для сбора и анализа данных, визуализации результатов, хранения и прочее | Требуется |
| Отражение процесса исследования в реальном времени на экране ПЭВМ | Требуется |
| Сохранение видеофайла и/или отдельных кадров исследования | Требуется |
| Автоматическое построение графика зависимости размера фибринового сгустка от времени | Требуется |
| Автоматическое построение графика профилей распределения тромбина в пространстве | Требуется |
| Автоматическое вычисление основных параметров теста: время задержки роста сгустка, начальная скорость роста сгустка, скорость роста сгустка, размер сгустка на 30-й минуте, время возникновения спонтанных сгустков вдали от активатора, стационарная амплитуда пика тромбина, скорость распространения тромбина | Требуется |
| Возможность распечатки результатов теста на отдельном бланке | Требуется |
| Комплект поставки: |  |
| Прибор | 1 шт. |
| Персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) | 1 шт. |
| Программное обеспечение, установленное и настроенное на ПЭВМ | 1 шт. |
| Тест-объект | 1 шт. |
| Кабель интерфейсный связи с ПЭВМ | 2 шт. |
| Кабель сетевой | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Прочее: |  |
| Гарантийный период на систему | Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| Осуществление поставщиком монтажа и ввода системы в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала | Требуется |